**AHCCL-AE-30抗酸染色涂片（镜检）EQA计划书**

活动批次：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_上报截止时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**※**请填写以上信息后连同质控品交给各检测专业组，请注意质控品保存条件。请务必注意上报截止时间，届时上报窗口将自动关闭！

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

**测定结果记录表：**

1. 以下为年度活动**通用批号**记录表，原则上每批次活动按照样本编号从小到大上报。
2. 请注意考核项目及**计量单位**，质控品使用方法见随质控品说明书（如有）或<http://www.ahccl.cn/EAQ/index.aspx>备注栏。
3. 请核实Clinet上报系统内**继承**的方法、仪器、试剂、校准物是否正确，否则影响评价。

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **结果（在线选取）** |
| 202402 001-040 | 202402 041-080 | 202402 081-120 |
| **20240****201** | **20240****202** | **20240****203** | **20240****204** | **20240****205** | **20240****206** | **20240****207** | **20240****208** | **20240****209** | **20240****210** | **20240****211** | **20240****212** | **20240****213** | **20240****214** | **20240****215** |
| 抗酸染色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202402 121-160 | 202402 161-200 |  |
| 抗酸染色 | **20240****216** | **20240****217** | **20240****218** | **20240****219** | **20240****220** | **20240****221** | **20240****222** | **20240****223** | **20240****224** | **20240****225** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：一、使用方法**

1、染色前，每张涂片需加热固定（5秒内将涂片来回过火焰4次）。

　　2、按抗酸染色的标准要求准备好染色试剂、环境及个人防护。

　　3、严格按照抗酸染色（萋尼染色或荧光染色）的流程操作。

4、染色完成后，应及时镜检，判读结果。

**二、结果判读标准**

1. **萋尼染色镜检结果分级报告标准：**
2. 结果分级报告标准：

抗酸杆菌阴性（—）：连续观察300个不同视野，未发现抗酸杆菌。

抗酸杆菌阳性（1+）：3～9条/100视野，连续观察300个视野；

抗酸杆菌阳性（2+）：1～9条/10视野，连续观察100个视野；

抗酸杆菌阳性（3+）：1～9条/1视野；

抗酸杆菌阳性（4+）：≥10条/1视野。

⑵ 报告1+时至少观察300个视野，报告2+至少观察100个视野，3+、4+时至少观察50个视野。

**2、荧光染色镜检结果分级报告标准：**

⑴ 结果分级报告标准：

荧光染色抗酸杆菌阴性（—）：0条/50视野；

荧光染色抗酸杆菌阳性(1+)：10～49条/50视野；

荧光染色抗酸杆菌阳性(2+)：1～9条抗酸菌/1视野；

荧光染色抗酸杆菌阳性(3+)：10～99条抗酸菌/1视野；

荧光染色抗酸杆菌阳性(4+)：100条及以上抗酸菌/1视野。

⑵ 报告2+至少观察50个视野，3+及以上的阳性结果至少观察20个视野。

**3、不典型结果1-2条/100视野不必按阳性报告。**

**4、涂片找到抗酸杆菌只按单条菌的数量报告，成团块的菌不计算在内。**

 **三、填报注意事项**

**请注意：请需要根据样本盒上大编码选择对应的5个批次的上报口，其他批次空着即可。**

**样本大编号2024012 001-040 对应上报20240201-205；样本大编号202402 041-080 对应上报20240206-210；样本大编号 202402 081-120 对应上报20240211-215；样本大编号 202402 121-160对应上报20240216-220；样本大编号 202402 161-200对应上报20240221-225。**

**例如：样本包装盒上202402 001-040请选择20240201-205填报，其他批次空着，结果填写完毕上传即可。**